УДК 543.07:54

- ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ

к.х.н. Кочетова Ж.Ю.1, д.х.н., проф. Кучменко Т.А.2,

д.ф.-м.н. проф. Базарский О.В.1

1ВАИУ (г. Воронеж), 2ВГУИТ

Специалисты многих стран работают над созданием приборов, позволяющих своевременно обнаруживать взрывчатые устройства. В числе приборов, позволяющих выявлять скрытые взрывчатые устройства, видное место занимает аппаратура непосредственного обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) по детектированию их паров и частиц, присутствующих в тех или иных количествах вблизи или на поверхности террористической «бомбы». Количества взрывчатых веществ, которые необходимо обнаружить в воздухе с помощью газоаналитического детектора, ничтожно малы. В таблице 1 приводятся приблизительные данные о давлении их насыщенных паров при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре [1].

Таблица 1 – Данные об испаряемости некоторых взрывчатых веществ

| Тип ВВ | Число молекул ВВ на триллион молекул воздуха (ррt) | Число молекул ВВ в 1 см3 воздуха | Количество нг ВВ в 1 см3 воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитроглицерин (NG) | 106 | 1013 | 1 |
| Тротил (тринитротолуол, TNT) | 104 | 1011 | 10-2 |
| Тетранитропента-эритрит (ТЭН) | 100 – 101 | 108 – 109 | 10-5 – 10-4 |
| Гексоген (RDX) | 100 | 108 | 10-5 |
| Боевое ВВ C-4 (91% RDX + 9% пластического связующего) | 10-1 | 107 | 10-6 |
| Этиленгликоль- динитрат (EGDN) | 108 | 1015 | 100 |

Для специалиста, проводящего поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, в большинстве случаев важна только одна информация – есть взрывчатое вещество или нет. Высокоточный анализ ВВ может быть осуществлен в лабораторных условиях с помощью, например, приборов газовой хроматографии. Поэтому необходима разработка чувствительных, надежных, экономичных, мобильных простых в эксплуатации тест-устройств для быстрого обнаружения взрывчатых веществ.

Цель исследований: разработка высокочувствительного и селективного газоанализатора для обнаружения азотсодержащих взрывчатых веществ. В ходе исследований стремились достичь наиболее оптимальных характеристик, предъявляемых к анализаторам: избирательность и высокая чувствительность к азотсодержащим веществам; надежная работа при относительной влажности от 30 до 85 % и температурах (–10  30) С; низкая чувствительность к изменениям концентраций естественных атмосферных газов; малые габариты; быстродействие (время срабатывания не более 5 с).

По техническим характеристикам в качестве чувствительного элемента анализатора ВВ выбран пьезоэлектрический кварцевый резонатор (ПКР) АТ-среза. Конструирование наносенсора на основе ПКР осуществляется путем нанесения на поверхность его электродов твердых, жидких или вязкоупругих тонких пленок. Аналитическим сигналом сенсора является сдвиг резонансной частоты (fр, Гц) в результате присоединения дополнительной массы (m, нг) к чувствительному пленочному покрытию электродов ПКР.

Чувствительность сенсоров в значительной степени зависит от собственных характеристик ПКР. Уменьшение диаметра электродов и повышение собственной частоты колебаний ПКР приводит к повышению чувствительности сенсора, но при этом уменьшается вероятность сорбции молекул газа на пленочном покрытии, и повышается дрейф нулевого сигнала, что делает определение малых концентраций ( 1 нг) невозможным. Для определения наноколичеств ВВ в воздухе выбран ПКР с оптимальными характеристиками – диаметром электродов 2 мм и собственной резонансной частотой 15 МГц, при этом минимальное регистрируемое приращение массы составляет 1 нг [2, 3]. Основным фактором, влияющим на сорбционные характеристики сенсоров, являются свойства чувствительного пленочного покрытия электродов. Поэтому главная задача, решаемая при конструировании сенсоров, состоит в создании пленочного покрытия электродов, обеспечивающего высокую чувствительность, селективность к определяемым веществам, легкость регенерации, механическую устойчивость и химическую инертность.

На первом этапе работы осуществляли систематический поиск высокочувствительных и селективных покрытий электродов пьезокварцевых резонаторов к парам азотсодержащих взрывчатых веществ (нитроглицерину, тринитротолуолу, аммиачной селитре). В качестве вещества-тестора для оценки чувствительности пленочных покрытий электродов ПКР к азотсодержащим веществам применяли аммиак. Тестирование чувствительных покрытий осуществляли в статических условиях в герметично закрытой ячейке детектирования. Заданную концентрацию веществ-тесторов получали методом последовательного разбавления газовых фаз (концентрация исходных растворов составляла 100 нг/см3). Относительная влажность воздуха 55  2 %.

При выборе модификаторов электродов ПКР для детектирования азотсодержащих веществ оценивали величину аналитического сигнала при сорбции и десорбции паров веществ и воды (fc и fд, Гц); селективность к азотсодержащим веществам относительно паров воды (А, %); относительную потерю массы пленки сорбента после 10 циклов сорбция-десорбция (m10, %).

Для получения устойчивого и селективного сенсора применяли послойное формирование пленочного покрытия электродов ПКР. Сначала ПКР погружали в перемешиваемый с постоянной скоростью раствор полистирола (ПС) в толуоле с концентрацией 1 мг/см3.  После статического испарения свободного растворителя на образующуюся тонкую полистирольную пленку-подложку аналогичным способом наносили активные компоненты – металлы комплексообразователи (ацетоновые растворы нитратов кобальта, циркония и хлорида железа). Оптимальные массы пленочных покрытий (m, мкг) для детектирования наноконцентраций паров аналитов установлены ранее [4] и составляют 15 – 20 мкг. Для получения желаемой массы пленочных покрытий погружение ПКР в коллоидные растворы солей повторяли 5 - 6 раз. Сформированные таким образом пленочные покрытия электродов характеризуются хорошей воспроизводимостью геометрии поверхности и сорбционных свойств при повторном нанесении.

Установлено, что с увеличением Куст комплексного соединения, образующегося в результате экспонирования сенсора в парах аммиака, сорбционная активность и селективность модификатора возрастают и наибольшие у сенсора на основе ПС с нитратом циркония (ПС+Zr4+). При варьировании массового содержания Zr4+ в пленке характеристики сорбции изменяются: с увеличением массовой доли металла-комплексообразователя от 10 до 90 % сорбционная активность сенсора возрастает в 2,2 - 2,7 раза, селективность изменяется незначительно, но значительно ухудшается устойчивость пленочного покрытия. Для повышения устойчивости и селективности сенсоров проводили дополнительную модификацию пленок-активаторов, цель которой включение в состав сорбента высоко устойчивых и инертных к парам воды фенолятов. Устойчивость пленок после дополнительной модификации увеличивается на 1 – 2 порядка. Селективность и чувствительность выбранной пленки повышали путем увеличения содержания циркония в смешанном сорбенте (таблица 2), при этом масса пленочного покрытия электродов ПКР оставалась постоянной (m=18,7 мкг).

Таблица 2 – Характеристики сорбции NH3 с концентрацией 50 нг/см3 на пленках Zr4+ c полистирольной подложкой и дополнительной модификацией фенолом

| Содержание Zr4+, % масс. | Масса фенола mф, мкг | NH3 fc, Гц | NH3 fд, Гц | H2O fc, Гц | А, % | m10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *40 |  | *60 |  |  |
| 10 | 0,2 | 200 | 120 | 58 | 29 | 0,004 |
| 25 | 0,8 | 330 | 290 | 26 | 8 | 0,004 |
| 50 | 0,5 | 310 | 300 | 22 | 7 | 0,008 |
| 90 | 1,2 | 400 | 370 | 30 | 7 | 0,003 |

*относительная влажность воздуха, %

Избыток ПС в растворе сорбента ( 50 % масс.) обусловливает низкую селективность сенсора вследствие малого количества образующегося при дополнительной модификации фенолята циркония на поверхности пленки. При  (Zr4+)  50 % масс. в смеси с ПС и, соответственно, массы дополнительного модификатора  0,5 мкг возрастает селективность сенсора (мешающее действие паров воды при влажности воздуха 60 % отн. не превышает 7 %), улучшается устойчивость пленки (230 – 300 циклов сорбция – десорбция без значительной потери массы и изменения сорбционной активности). Регенерацию наносенсора осуществляют продувкой ячейки детектирования газоанализатора инертным газом в течение 1 -2 мин. При   (Zr4+) = 90 % мас. чувствительность сенсора максимальна и составляет 8 Гц cм3/ нг.

В статических условиях оценивали сорбционную активность пленки по отношению к различным классам органических соединений и некоторым неорганическим газам: спирты, кетоны, ароматические соединения и неорганические оксиды (кроме оксидов азота) не мешают определению аммиака.

Минимальное содержание азотсодержащих ВВ, которое можно определить в воздухе с применением разработанного наносенсора, для нитроглицерина, тринитротолуола и аммиачной селитры составляет соответственно 21,  202, 
2  1 нг/см3.

Газоанализатор взрывчатых веществ на основе наносенсора, сформированного послойной модификацией электродов пьезокварцевого резонатора полистирольной подложкой и нитратом циркония с дополнительной модификацией пленки фенолом, характеризуется высокой чувствительностью и селективностью к азотсодержащим соединениям; мобильностью и невысокой стоимостью. Основные преимущества способа тест-анализа взрывчатых веществ заключаются в полном отсутствии пробоподготовки и быстроте получения аналитической информации (2-4 мин, включая время настройки), а также нетребовательности к квалификации работника.

Список литературы:

1. Вандышев Б.А. Обнаружение взрывчатых веществ путем анализа их паров и частиц // Специальная техника. 1998. № 2. С. 209.

2. Эггинс Б. Мир электроники. Химические и биологические сенсоры. – М.: Техносфера, 2005.–  336 с. – ISBN 5-94836-045-8.

3. Малов В.В. Пьезорезонансные датчики. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 
272 с. – ISBN 5-283-01507-6.

4. Кучменко Т.А., Кочетова Ж.Ю., Силина Ю.Е. и др. Определение микроконцентраций сероводорода в потоке газа с применением пьезодетектора // Журнал аналитической химии. 2007. Т. 62. № 8. С. 866-874.